## List1
„Plicní ventilátor vyšší třídy pro ARO “
minimální technické parametry :
Základní charakteristika | ANO | NE | Alternativa/poznámka
ventilace dospělých pacientů i dětí / hmotnost 5-180 kg /
široká nabídka ventilačních režimů / CMV,SIMV,P-SIMV,APRV,BiPAP,spontánní ventilace s tlakovou podporou,NIV,automatický režim s automatizací výše inspiračního tlaku /
měření jícnového ,transpulmonálního tlaku
dechový objem min 20- 2000 ml
nastavitelný inspirační tlak min 5-80 cm H2O
nastavení PEEP min 0- 45 cm H2O
nastavitelná frekvence min 5-110 bpm
nastavitelný flow trigger min. 0,5- 10l/min
grafické zobrazení / min.křivky,smyčky,trendy/
monitorace objemu,průtoku,tlaku v dýchacích cestách
technologie aktivního výdechu
měření volumetrické kapnografie
akustické a optické alarmy chybových stavů
nastavitelná kompenzace endotracheální rourky
nastavení O2 21-100%
Kategorie : požadujeme ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu
neonatálních,dětských a dospělých pacientů s jednoduchým ovládáním ,
pomocí přehledně uspořádané barevné dotykové obrazovky a ovládacího knoflíku ,
systémem „ vyber-nastav-potvrď „,s rozsáhlým alarmovým zabezpečením, provozem
bez závislosti na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu a to i při výpadku zdroje
elektrické energie nebo při transportu uvnitř nemocnice (vnitřní baterie s
kompresorem,turbínou, pístem apod).,s možností datových výstupů včetně VGA
Ventilátor musí být umístěn na mobilním stojanu ,s výhodou je,
do budoucna, jeho případné umístění na závěsný systém JIP.